陕西未来能源化工有限公司煤制油分公司

电仪车间环境参数分析仪、PH计、

有毒有害气体检测仪技术规格书

编      制：

校      核：

审      核：

审      批：

陕西未来能源化工有限公司

二零一八年四月

目　　录

1.总则	1

2.主要技术规范	1

3.技术要求	2

4.检验和试验	4

5.供货范围	4

6.技术资料	4

7.质量保证	5

8.验收及技术服务	5

9.包装、运输、交货	6

10.数据表

11. 陕西未来能源资料管理要求

- 1.总则

1.1本规格书中带“*”的为否决项；带“●”的为重点响应项，三个带“●”的重点响应项不满足，将作为否决项处理。

1.2 本规格书适用于陕西未来能源化工有限公司煤制油分公司电仪车间环境参数分析仪、PH计、有毒有害气体检测仪（以下简称仪表）技术要求。本技术规格书规范了该批仪表设备供货、验收、包装、现场安装、接线、调试等方面的技术要求。

1.3 招标方在本规格书中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标方应提供满足本招标文件和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。

●1.4 投标方如对本规格书有技术方面的偏差(无论多少或大小)，都必须清楚地表示在投标文件中。否则招标方将认为投标方完全接受和同意本规格书的要求。

*1.5 仪表所采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，投标方应保证招标方不承担有关设备专利的一切责任。

1.6 在签订合同之后，招标方有权提出因规范标准和设计参数发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由买卖双方共同商定。

2.标准规范

以下提出的规范是最低要求，要求投标方在投标书技术文件中列出各种品牌阀门设计制造所适用的标准规范，并按照较高标准规范执行。

《石油化工自动化仪表选型设计规范》 SH/T 3005-2016

《石油化工仪表管道线路设计规范》 SH/T 3019-2016

《石油化工仪表供电设计规范》  SH/T 3082-2003

《石油化工仪表安装设计规范》SH/T 3104-2013

《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》AQ3036-2010

《过程分析仪》 API RP 555

《分析系统》 EEMUA 138

《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》SH3063

《爆炸和火灾危险环境电力设计规范》 GB 50058-1992

- 3.技术要求

- 3.1投标方所投标的仪表及附件产品必须是全新产品，整体集成供货。

- 3.2环境参数分析仪

- *3.2.1要求投标方在投标书技术文件中详细描述环境参数分析仪的结构形式、设计特点、系统性能指标、精度、适用环境温度、显示方式、防护措施等各种技术参数，并给出外形尺寸图、安装方式图等。

- *3.2.2投标方所投标的产品应是各自品牌中技术先进的、主流的、性能稳定的型号。投标方应提供完整的选型代码，并有公开发布的样本支持。

3.2.3投标方所投标的环境参数分析仪能够检测风力、风向、温度、湿度、压力等5个基本环境参数。检测信号通过分析仪输出RS485信号上传至控制室DCS系统集中显示、监测，带液晶显示面板。

3.2.4环境参数分析仪采用24V DC供电，输出信号采用RS485信号，并预留RS232接口。投标方成套提供4个RS485通讯接头。

*3.2.5投标方提供环境参数分析仪的各种安装附件及RS485通讯电缆，负责指导安装。投标方安排技术人员到现场进行调试，并进行技术交底。

3.2.6环境参数分析仪及附件都应满足最低环境温度-40℃、干燥风沙的大气环境下安装使用的要求。低温环境下，为保证测量精度，必要时需要配备加热器。

3.2.7技术参数要求

风速测量

测量范围：0～60m/s

准确性  ：±3%（当风速=10m/s时测定）

分辨率  ：0.1 m/s

风向测量

测量范围：0～359.9° 全方位，无盲区

分辨率  ：0.1°

测量精度  ：±3°（当风速=10m/s时测定）

温度测量

测量范围：-40～+80℃

分辨率  ：0.1℃

测量精度  ：±0.2℃

漂移    ：＜0.04 ℃/yr

湿度测量

测量范围：0～100%RH

分辨率  ：0.05%

测量精度  ：±3% RH

漂移    ：＜0.5% RH/yr

气压测量

测量范围：10～1000HPa

分辨率  ：0.1 HPa

测量精度  ：±0.5 HPa（25℃）

3.3 PH计

PH计选用HACH或E+H原装进口产品，24VDC 供电，4线制，防爆等级为Exia IICT4，带自动温度补偿功能，现场液晶显示及远传DCS画面显示同时实现。介质设计温度为120℃，投标方应成套提供取样冷却器和316L流通池，采样、排放、冷却水进出接口尺寸为1/2" CL150 RF，冷水后的介质温度应在30℃左右，以满足测量电极的使用要求。

3.4有毒有害气体检测仪

有毒有害气体检测仪选用杭州聚光、科尔康、梅思安、安可信、上海恩信品牌产品。传感器采用国外品牌进口产品，并在投标文件中明确所使用的品牌、型号、产地。检测仪采用三线制安装方式，电化学测量原理，防爆等级Exd IICT4，带声光报警。安装方式为2"管装，带安装附件、U型卡（不锈钢）等。

3.5所有仪表带有304不锈钢铭牌，并用铆钉固定在仪表上，铭牌上注明制造厂名称、产品名称、位号、型号、量程、精度、出厂编号、防爆等级、执行的标准代号、制造日期、产地等主要内容；铭牌不锈钢板厚度不小于1.0mm。

- 4. 检验和试验

4.1 当招标方要求工厂见证测试和检验时，招标方应：提供测试和检验所需的设备和设施，并配置充足的人员，费用由投标方负责。

4.2如果在见证中发现任何缺陷，应当提高见证的比例。如果继续发现缺陷，应对有缺陷批次完全见证测试和检验。

4.3无论见证与否，投标方都应准备好完整的测试和检验报告和证书。

- 5.供货范围

| 序号 | 仪表类型 | 数量 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境参数分析仪 | 1台 |  |  |
| 2 | PH计 | 1台 |  | 备用电极1个 |
| 3 | 有毒有害气体检测仪 | 1台 |  | 备用探头1个 |

- 6. 技术资料

6.1 投标方提供的资料使用国家法定单位制即国际单位制。投标

方提供的电子版图纸为AutoCAD2004格式，文本文件为WORD2003格

式。

6.2 投标方所提供的技术资料应能满足招标方对设备的安装、调

试、运行维护、检修的总要求。如所供资料不能达到要求时，投标方

应免费给予补充。

6.3投标方资料的提交应及时，应满足图纸设计、工程进度要求。在技术协议签订后7日内向招标方提供设计所需资料（电子版1份）。

6.4 投标方设备发货时，随机提供终版资料（图纸资料4套，一正三副，电子版1套）应至少包括：

6.4.1满足设备安装需要的外形尺寸图

6.4.2产品说明书

6.4.3发货清单

6.4.4产品质量证明书

6.4.5 原产地证明

6.4.6 出厂校验记录

- 随机资料最终装订成册，满足后附陕西未来能源化工有限公司随机资料整理要求。

- 7.质量保证

7.1 投标方保证提供的货物是全新的、未使用过的，采用最新设计和最佳材料制造的，并在各个方面符合本技术规格书规定的质量、规格和性能要求。

7.2 投标方所供设备应严格按照质量标准进行生产和检验，投标方应有质量保证程序，有完整的材料实验报告和质量检验合格证。

7.3 投标方应对由于制造工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷和故障负责。在仪表安装、调试过程中，投标方应及时派技术人员到现场免费进行指导，免费解决调试过程中出现的制造质量问题，直到无缺陷投运。

7.4 质保期：仪表调试合格稳定运行后12个月或货到现场后18个月（两者以先到者为准）。在质保期内因质量问题出现故障，投标方应无偿保修或更换，按照质保要求维修或更换的产品质保期将重新计算，一直到维修或更换后的产品质保期结束。

- 8.验收及技术服务

8.1仪表运抵现场后，投标方须派代表对包装箱体外观及箱内货物数量进行检查，及时发现并协调解决因运输过程中造成的破损或缺失。仪表在招标方现场安装、调试、试车期间，进行免费技术服务；并负责解决设计及制造质量等问题，直到达到性能考核要求。若完整性无问题，指导招标方进行现场测验和验收。

8.2仪表安装前投标方应向招标方进行技术交底，并免费提供操作及维修人员的培训。内容包括：仪表的操作、安装、维护、维修等，

时间由双方磋商安排。

8.3投标方提供在24小时内的快速维修维护服务，并能提供随时的技术支持。在投标方所供设备出现问题时，自接到招标方通知起24小时内到达招标方现场提供服务，帮助解决问题。

8.4设备质保期内，如发生质量问题 ，投标方保证在24小时内到现场处理问题。对由于投标方原因造成的质量问题，投标方负责修理和更换；由于招标方原因造成的设备零件损坏，投标方将会积极协助修理和更换。质保期后，仪表在使用中发生问题，投标方在收到传真后24小时内给出答复，对重大问题及时派出人员到现场处理。

8.5投标方对其产品实行终身技术服务，并长期保证备品备件的优惠供应。

8.6在仪表安装和使用过程中，如果需要投标方技术人员的支持，投标方应在12小时内做出积极响应。

- 9.包装、运输、交货

9.1 仪表须在检验和试验合格后使设备内部干燥、清洁，并且所有的开口都应有效封闭后方可进行包装、发货，预防运输过程中的二次污染。

9.2 设备的包装应符合安全、经济、不受损的要求。投标方应对不合适的包装所引起的零部件生锈、损坏和丢失承担全部责任。

9.3 所有零部件及附件的包装，应保证在运输和储存过程中不发生变形和损坏。所有包装箱应有详细的标记和装箱清单。备品备件应单独装箱发货。

9.4 设备的包装和运输及其它要求应符合相关标准要求。

9.5交货：合同签订生效后2个月内货到现场，卸车费用包含在总价中，陕西未来能源化工有限公司施工现场地面交货。

- 10．仪表数据表（见附件）

- 11. 陕西未来能源资料管理要求