陕西未来能源化工有限公司煤制油分公司

合成联合压缩机技改项目气相色谱仪

技术规格书

编      制：

校      核：

审      核：

审      批：

陕西未来能源化工有限公司

二零一八年六月

目　　录

1 总则	1

2 工程概况	2

3.主要技术参数及规范	4

4技术要求	5

5检验和试验	11

6开工会及技术培训	12

7供货范围	12

8技术资料	13

9质量保证	14

10.验收及技术服务	14

11.包装、运输、交货	15

12仪表数据表（见附件）	16

# 1 总则

1.1 本规范书适用于陕西未来能源化工有限公司煤制油分公司合成联合压缩机技改项目燃气轮机气相色谱仪技术规格书。本技术规格书对在线分析仪、样品预处理系统和分析小屋在系统设计、配置结构、制造、性能、系统集成、安装和调试等方面提出了技术要求，同时对投标方供货范围、工作范围、产品验收及工程项目实施等方面也提出了要求。投标方应保证所提供的在线分析成套系统应完全满足技术规格书提出的技术要求和环境条件,并保证在线分析成套系统的完整性及设计的合理性。

1.2本技术规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出明确规定，也未充分引述有关标准的规范和条文。投标方应提供满足本技术规格书和有关工业标准要求的高质量产品及其服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，投标方提供的产品必须满足其要求。

1.3投标方对分析系统的安全性、完整性、经济性负有全部技术及质量责任，包括分包（或采购）的设备和零部件。对规格书中未提及的，但为实现系统技术性能和系统完整所必须的系统硬件、软件和工程技术服务，投标方负有全部责任满足这些要求，并提供完善的硬件配置和工程服务。

1.4投标方如对本规格书有技术方面的偏差(无论多少或大小)，都必须清楚地表示在投标文件中。否则招标方将认为投标方完全接受和同意本规格书的要求。

1.5若投标方所提供的投标文件前后有不一致的地方，应以更有利于设备安装运行、工程质量为原则，由招标方确定。

1.6设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，投标方应保证招标方不承担有关设备专利的一切责任。

1.7本技术规格书中关于仪表的参数和要求是招标方的基本要求，并不免除投标方应对提供仪表所负的责任。投标方应当根据技术规格书和数据表的要求进行合理选型、供货，对仪表设备的选型、仪表的使用性能负最终全部责任。

1.8投标方应提供成熟可靠的分析仪及附件设备。投标方在投标书中提供气相色谱仪的计量器具型式批准证书。投标方不得提供贴牌或修复产品。投标方需注明生产地。用户根据需要将全程监造。

1.9要求投标方在投标技术文件中列出气相色谱分析仪近五年的使用业绩清单，清单中包括使用单位名称、装置名称、仪表型号、投运日期、联系方式、运行状况证明等信息。

1.10要求投标方在投标文件中提供和详细描述系统集成商的资质、系统集成能力和售后服务能力，并列出系统集成商近五年化工生产装置的系统集成业绩清单，清单中包括使用单位名称、装置名称、仪表型号、交货日期、联系方式、运行状况证明等信息。

1.11 在签订合同之后，招标方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由招标方、投标方双方共同商定。当主辅机参数发生变化而调整分析装置参数时，设备不加价。

# 2 工程概况

2.1主要装置概况

本次招标的分析仪表用于燃气发电装置。

2.2 自然、气象条件表

| 序号 | 自然、气象条件要素 | 单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海拔 | m | 1184.3 |  |
| 2 | 气温 |  |  |  |
| 2.1 | 年平均温度 | ℃ | 8.6 |  |
| 2.2 | 年平均最高温度 | ℃ | 15.30 |  |
| 2.3 | 年平均最低温度 | ℃ | 1.8 |  |
| 2.4 | 极端最高温度 | ℃ | 38.60 |  |
| 2.5 | 极端最低温度 | ℃ | -29.0 |  |
| 3 | 相对湿度 |  |  |  |
|  | 年平均相对湿度 | % | 56.00 |  |
| 4 | 大气压 |  |  |  |
|  | 年平均气压 | hPa | 896.1l |  |
| 5 | 风 |  |  |  |
| 5.1 | 年最多风向及频率 | % | 9 | 风向NNW |
| 5.2 | 年平均风速 | m/s | 2.2 |  |
| 6 | 降雨量 |  |  |  |
|  | 年平均降雨量 | mm | 397.70 |  |
| 7 | 雪 |  |  |  |
|  | 最大积雪厚度 | mm | 160.00 |  |
| 8 | 其它 |  |  |  |
| 8.1 | 最大冻土深度 | m | 1.50 |  |
| 8.2 | 年日照时数（h） | h | 2815.00 |  |
| 8.3 | 年平均雷、暴日 | d | 29.90 |  |
| 8.4 | 年平均沙暴日数 | d | 13.80 |  |
| 8.5 | 年平均蒸发量 | mm | 1127-1546 |  |
| 8.6 | 年平均下雾日敷 | d | 8.9 |  |

2.3 地震烈度

根据国家地震局《中国地震动反应谱特征周期区划图》（GB18306-2001）和《中国地震动峰值加速度区划图》（GBl8306-2001），榆林市地区地震动反应谱特征周期Tm为0.35s，地震动峰值加速度PGA<0.05g，相当于中国地震局1990年发布的《中国地震烈度区划图》（50年超越概率10%）的地震烈度<VI度。

2.4 电源：

UPS电源：220VAC 50Hz

电气电源：220VAC 50Hz

2.5循环水：

供水水温：30 ℃   供水压力：0.4 MPa （表压）

回水压力：0.25MPa（表压）。

2.6仪表空气

压力    0.6～0.75MPa（G）；常温；露点≤－40℃；无油无尘

# 3.主要技术参数及规范

3.1分析仪技术参数：

详见数据表，投标方提供的产品必须满足数据表的各项参数要求。

3.2标准规范

以下提出的规范是最低要求，要求投标方在投标书技术文件中列出分析仪、预处理及分析小屋的设计、制造和安装施工规范所适用的标准规范，并按照较高标准规范执行。

API RP 555        过程分析仪

EEMUA 138         分析系统

| IEC60529 | 外壳防护等级（IP代码） |
| --- | --- |
| IEC60079 | 爆炸气体环境的电力设备 |
| GB3836 | 爆炸气体环境的电力设备 |
| IEC60079-16 | 分析器室保护的人工通风 |
| IEC61285 | 工业过程控制-分析小屋的安全性 |
| SH3006 | 控制室和自动分析器室设计规范 |
| SH3104 | 仪表安装设计规范 |
| GB50058 | 爆炸和火灾危险环境电气安装设计规范 |
| ASME B16.5 | 管法兰及连接件 |

GB 3100-93        国际单位制及其应用

GB3836-2000       爆炸性气体环境用电气设备

GB 50058-1992     爆炸和火灾危险环境电力设计规范

GB50160-1992     石油化工企业设计防火规范（1999年修订版）

GB 50116         火灾自动报警系统设计规范

SH3005          石油化工自动化仪表选型设计规范

SH3006          石油化工控制室和自动分析室设计规范

SH3063         石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范

# 4技术要求

4.1概述

4.1.1本次采购产品主要包括在线气相色谱仪一台、分析小屋一台及其它附属配件。

4.1.2本分析系统为交钥匙工程，分析小屋是经过安装和预调试的成套系统。招标方只负责提供分析系统所需的水、电、蒸汽、仪表风、取样管线和分析小屋的对接施工，小屋自身系统所需设备、安装材料等全部由投标方负责提供、施工、调试。

4.1.3为保证生产装置的稳定运行，分析仪应采用目前先进且成熟稳定的分析技术，仪表的整体性能可靠，以确保生产过程具有较高的安全性和可靠性。

4.1.4投标方对整套在线分析系统的配置方案，必须经招标方认可后方可实施。产品在设计、制造、试验、检验过程中都必须执行、采用最新版本的标准、规范和代码。

4.1.5投标方应根据本技术规格书、仪表数据表要求，结合自己的工程经验，并在充分考虑仪表所使用装置生产工艺特点和榆林地区环境的基础上进行设计、选型、制造、集成，确保所提供产品的适应性、完整性及可靠性，并最终对本套在线分析仪器的选型、设计、系统集成负全部责任。

4.2 分析仪技术要求

4.2.1投标方所供分析仪及附件产品必须是全新产品，整体集成供货。要求投标方在投标技术文件中详细描述所投标分析仪的测量原理、设计特点、稳定性、测量影响因素、分析周期、动态响应、标定方案、接触样气介质的材料、电气接口、使用环境条件等级系统技术参数。

4.2.2 要求投标方在投标技术文件中列出每种分析仪的品牌、型号、产地、量程、防爆等级、防护等级等参数。

4.2.3分析仪设计理念先进、技术成熟、性能稳定，在在线分析领域有良好的业绩，仪器能够自动进行补偿，不用标样，能及时、自动校正零点漂移或由其他原因引起的测量误差，仪器本身能够进行故障自诊断。

4.2.4分析仪测量的每个组分都能够以4～20mA 标准模拟量信号输出到DCS，最大负载不小于500 欧姆。色谱能够和DCS以Modbus协议进行通讯，接口为标准RS-485。投标方将色谱仪通信接至室外通讯接线箱。

4.2.5分析仪的结构配置单元化或模块化，性能安全可靠、技术先进、结构合理，便于现场标定、维护、检修；仪表具备智能化自动校准功能，具有智能化故障自诊断技术，带系统故障和测量超限输出继电器接点。

4.2.6分析仪对招标方现场环境及生产装置具有良好的适应能力和耐使用性能，操作较简单。分析流程、流路简洁合理，分析方法成熟；易损易耗部件及物品少，更换周期长，仪器具有良好的长周期运行性能。仪器分析数据、重复性应符合或优于当前同行业技术标准和规范。

4.2.7分析仪表主机的控制器为微处理器型式，可以快速地对气体分析过程进行自动控制、检测、数据处理和存储。

4.2.8技术要求：

4.2.8.1要求投标方在投标技术文件中给出气相色谱仪的主要硬件配置，包括但不限于主处理器、检测器、载气压力控制器、进样切换阀、色谱柱等硬件型号和数量。

4.2.8.2色谱柱要尽量避免选用5A柱、碳分子筛柱等易受水分影响的色谱柱。

4.2.8.3气相色谱仪应配置电子压力控制器模块，更好的稳定载气压力；带大屏幕液晶显示，可现场查看参数，并对仪表进行操作，有现场操作维护的人机界面。

4.2.8.4要求投标方在投标技术文件中列出色谱分析仪的分析周期。

4.2.8.5 色谱载气设计为双路自动切换模式，减压阀选用国外知名品牌产品。在载气流路上安装分子筛罐等除水设施，并安装过滤器。

4.2.9分析仪应随机配带保证仪表开车和正常工作的必要附件，例如样品气（包括量程气和零气）钢瓶，减压、降温、除尘、过滤等装置，特殊电缆等，投标方应在投标书的技术文件中列出。

4.2.10仪表标气选择大连大特、北京氦普等国内知名厂家产品，标气瓶布置固定在分析小屋内部。。

4.3预处理技术要求

4.3.1要求投标方在投标技术文件中给出分析流程图，并标识出供货分界范围。图中当中应体现取样探头设计、样品处理、系统运行所需要的公用工程介质及接口尺寸、放空排放等技术方案，并用文字详细描述样品预处理系统设计方案。要求投标方在图纸中列出预处理主要元件的名称、品牌、型号等主要参数，格式如下：

4.3.2投标方应根据装置特点和数据表参数要求设计先进、合理、可靠的取样探头和预处理方案，能够长期稳定的自动运行，满足分析仪在最佳的状态下长期的运行要求。

4.3.3 样气预处理装置应具有必要的除尘、除湿、调温、调压等功能，配备必要的标定回路和快速取样回路、集管排放系统等。一般包括：减压稳压阀、压力表、安全阀、保护箱、膜过滤器、旁通过滤器、精细过滤器、干燥剂、流量计、冷凝器、切换阀、防爆电器控制系统、安全集管排放系统等。

4.3.4取样和预处理设计要结构合理，易于拆卸安装。一般采用双卡套接头连接，确保长时间不被腐蚀、不发生泄漏。管线接头结构先进合理，密封性能好，具有良好的重复拆卸、重复使用性能。

4.3.5取样和预处理设计要尽量减少分析滞后时间。

4.3.6样品管线应根据介质的物理化学性质，配备相应材质的管线、管径，保证取样管线的使用寿命及最短的取样时间，材质要求不低于316SS。预处理主要部件及和样品有接触的金属材质不低于316SS。

4.3.7样品预处理主要部件采用国外品牌产品。tube管选用swagelok、Sandvik或H-H品牌产品；卡套接头、烧结金属过滤器、阀门（针阀、球阀、止逆阀、旋塞阀、超压释放阀）选用swagelok品牌进口产品；减压阀选用GO、swagelok或parker品牌进口产品；空气制冷器选用AIRTX、arizona品牌原装进口产品；自动排液阀选用Armstrong品牌进口产品；空气过滤减压器选用smc或Norgren品牌产品；电磁阀选用ASCO或HERRION品牌产品；膜过滤器选用COLLINS、A+品牌产品；转子流量计选用KROHNE、DWYER品牌产品；压力表选用wika、swagelok品牌产品；一体化电伴热带选用美国赛盟或泰科品牌产品。

4.3.8投标方根据招标方具体的工艺状况和介质性质，配套提供取样探头、根部取样减压增压设备、样品冷却装置、取样管线。取样管线需要伴热的采用自限温电伴热、保温一体化管线，伴热电源取自分析小屋，供电回路集成完毕。要求取样管线的伴热温度符合数据表或介质特性要求，伴热带寿命不低于5年；保温效果好，外保护层具有良好的耐腐蚀、抗氧化性能。投标方根据伴热带数量提供相应的接线盒及伴热带终端。

4.3.9预处理集成安装在各自专用的预处理箱内，分析小屋外墙壁挂式安装，并统筹考虑预处理及管线的伴热保温方案。

4.3.10 Tube管、预处理统一采用英制规格，一般为1/4”OD。

4.3.11预处理箱材质为不锈钢，带保温层，箱内安装蒸汽伴热管线，箱外安装就地温度计。

4.4分析小屋技术要求

4.4.1要求投标方在投标技术文件中给出小屋的平面布置示意图，应体现出小屋的外形尺寸、小屋内辅助设备的数量、厂家及布置位置。

4.4.2分析小屋外形尺寸：厂家根据数据表及仪器的数量、配套设备、检修维护空间需求、安全要求合理提供。一般不小于2500(L)*2500(W)*2700(H)。

4.4.3小屋采用型钢框架结构,外墙面板及屋顶使用2mm厚钢板制作，材质304SS，可采用π形板式拼装结构。内强面板和天花板使用1.5mm镀锌钢板制作，进行喷涂处理，喷涂颜色：天花板为白色亮光漆，内墙面板为白色亚光漆；小屋屋顶采用平面焊接式防雨设计，外顶承重能力应≥250kg/m2且不发生永久性形变；地板为4.5mm厚花纹钢板；整体做安全接地。

4.4.4保温层：内外墙和内外顶之间填充阻燃型聚胺脂保温材料，保温层厚度不低于75mm。。

4.4.5门：分析小屋设计1个门，采用外开型，非折叠结构，净尺寸为2000(H)*900(W)mm,材质为不锈钢，铰链或螺钉为不锈钢材质。门上带有安全观察窗，观察窗应采用防爆安全玻璃（叠层玻璃，层间加金属丝网）制作。门内须安装结构合理、可靠的碰撞型逃生安全锁和阻尼限位闭门器，门槛高度低于室内地面。

4.4.6分析小屋外部设有带不锈钢防护链的气瓶固定之架；门、接线箱、气瓶架和样品预处理箱上方应有防雨遮沿，或将小屋顶檐向外延伸不低于650mm；小屋顶部应有供整体吊装用的吊环。

4.4.7分析小屋外配套提供不锈钢材质托盘桥架，方便UPS、电气电源、信号等线缆从装置电气仪表桥架对接，便于现场的安装施工。

4.4.8小屋具有防水、防火、防尘功能，防雨技术可靠，屋顶板缝采用焊接方式。

4.5系统集成

4.5.1系统设计、采购、组装、集成、调试、投用、人员培训均由投标方承担。

4.5.2系统的设计、制造、集成应遵守相关的国家或国际标准，布局合理、美观，便于平时的使用、维护、维修，确保操作人员和设备的安全。

4.5.3分析小屋的配电设施、接线盒等防护等级不低于IP65。耐腐蚀性能应满足使用条件，分析用盘柜的条件必须满足在线分析仪长期稳定运行的标准。

4.5.4小屋内所有设备安装、配管、配线、连接集成、调试在发货前施工完毕；屋外与用户连接的管路、管线接头均提供法兰、配对法兰（或连接件）、垫片、紧固件（不锈钢），确保现场可以直接与外管进行对接；仪器用载气、辅助气等每种气路应设计成双路自动切换形式，采用进口品牌自动切换双级减压阀。每个小屋外墙安装3-4个气瓶防护支架。小屋外的接线箱、开关灯设施应布局合理美观，分类集中布置；公用工程、线缆等出入小屋应分类集中布置，间隙合理，方便施工和维护。

4.5.5配电：

4.5.5.1分析小屋的照明灯、风机、空调、维修插座等公用设备由电气电源提供。分析仪系统、安全检测报警和联锁系统由UPS电源供电。

4.5.5.2电气配电和仪表配电彼此独立，不同电压等级的电源也彼此独立，不能合用一个接线箱或配电箱。模拟信号箱、数字信号箱、通讯信号箱也彼此独立。

4.5.5.3电源接线箱位于小屋外部，电源线应通过接线箱接入分析小屋。所有电缆的输入输出必须配套防爆接线箱，线缆的进出口需进行密封防爆。所有信号电缆均采用非铠装屏蔽电缆，线缆统一采用不锈钢桥架敷设。

4.5.5.4分析小屋内设置UPS电源配电箱和电气电源配电箱，配电箱设置总开关和用电设备的分开关。每个配电回路应配有各自的熔断保护装置和手动开关。

4.5.5.5电气配电和仪表配电均应当留出至少一个备用回路。电气电源接出一路维修电源插座。

4.5.5.6电源开关、配电箱、接线箱等电器设备应符合安装场合的防护、防爆要求，防护等级不低于IP65。

4.5.5.7接线箱（带格兰头）选用华荣、新黎明品牌产品， 304不锈钢材质，增安型；接线端子选用COOPER、魏德米勒或菲尼克斯品牌产品，接线箱内留用20%备用端子。配电箱、开关选用隔爆型，选用华荣、新黎明品牌产品。

4.5.6照明：分析小屋内照明的照度为250-300lx，应配备应急照明，停电备用时间不少于30min。照明开关安装在分析小屋外主门旁，采用防爆电源开关。分析小屋外部配电箱、样品预处理箱、气瓶护栏上方也应提供照明并配备照明开关。

4.5.7通风：分析小屋内采用防爆轴流风机进行通风，风机开关装在室外主门旁，采用防爆电源开关。

4.5.8安全检测报警系统：分析小屋应根据需要合理布置可燃气体检测器、有毒气体检测器等检测器，一般要求安装在分析小屋内的相对死区，按高低不同位置安装。采用德尔格、理研、scott、 XGARD、梅思安等国外品牌产品，带就地显示表头和接点信号输出，并配备防爆报警控制箱，内装小型可编程序报警器（PLC采用S7-200），面板设置各种指示灯（电源指示灯、安全状态指示灯、报警指示灯）和按钮（试验按钮、确认按钮、复位按钮）。报警值的设定按有关标准设置，报警应联动小屋通风设施。当分析屋内任气体检测器达到预报警限时，室内预警灯、室外警灯、警笛工作，强制启动风机连续运转，直到室内气体浓度达到预报警限以下,方能停止。室外手动风扇开关在任何时间可以强制启动风扇。

4.5.9投标方根据小屋空间和榆林气候提供相应功率的空调（防爆、冷热风双制，一般功率不低于2P）和相应的暖气片，暖气片和暖气管道全部采用不锈钢材质管线焊接，防止蒸汽泄漏。空调选用无锡康宁或华荣防爆空调。每个小屋提供温度湿度计一个，并悬挂可靠固定。

4.5.10小屋统筹考虑优化设计残气、残液、冷凝液的收集和排放：①气体高处放空配阻火防雨帽，②仪器的冷凝液统一设计排凝管，③空调单独设计冷凝水排放。

4.5.11标识：盘柜、配电设备、仪器、电源箱、接线箱、开关等应分别用不锈钢标识牌进行标识标注，字体清晰、永不褪色。固定方式为“贴壁”，应永久牢固。管道、线缆等不能采用上述方式的应采用不锈钢标识牌悬挂方式进行标识。小屋门应在合适的位置张贴小屋名称等内容简介的牌子，具体内容和尺寸由招标方提供，投标方实施，材质选用不锈钢。

4.5.12小屋配套提供（一体化）工作平台（大小适用即可）、CO2灭火器两个，固定在分析小屋内。

4.5.13整套系统所有的连接固定用螺丝、螺钉、连接件全部采用不锈钢。

# 5检验和试验

5.1在招标方代表的目击下，在仪表制造商工厂进行分析仪的出厂验收测试（FAT），其试验记录将作为技术文件的一部分提供给用户。

5.2制造商工厂验收通过后，在集成商工厂全部集成完毕，再次进行验收测试。

5.3 集成工厂验收测试通过后，投标方将全部设备包装发运至现场。投标方负责开车前的现场调试和开车投运，分析仪表及预处理系统投运无故障72小时后，现场验收可视为通过。如发生故障或需要对系统进行维修，则应重新开始另外一个72小时的连续测试周期。

# 6开工会及技术培训

6.1开工会在商务合同签定2周后召开（具体时间和地点三方商议）。目的在于确保项目各方在关键问题上的一致性。与会方人员由买方、卖方和设计方人员参加。

6.2仪表发货前在仪表制造厂家进行培训，2人/4天，由仪表制造商专业工程师进行培训，并提供培训资料。

6.3现场调试期间或根据招标方需要进行现场培训，人数不限，时间不低于2天，由仪表制造商专业工程师进行培训。

6.4培训费用投标方负责。

# 7供货范围

7.1供货范围包含整个分析系统，投标方对整个分析系统的完整性负责，为使分析系统正常运行所需设备的缺项、漏项，无论何时发现，投标方都应进行补齐。至少应包括以下方面：

采样预处理系统（指：取样探头、减压或增压设备、冷却装置等）、样品预处理系统、取样管线、分析仪表、分析小屋（盘柜）、小屋内的空调、配电箱、接线箱、有毒有害报警仪、通风及联动装置、照明设施、随机备品备件和一年备品备件、标气一瓶（含减压阀及管线接头）、 专用工具、相关技术资料等。

7.2 主要供货设备清单：（空白部分投标方填写）

7.2.1主要供货设备清单：

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分析小屋 |  | 1个 |  |  |
| 2 | 气相色谱仪 |  | 1台 |  |  |
| 3 | 取样探头 |  | 1套 |  |  |
| 4 | 样品预处理 |  | 1套 |  |  |
| 5 | 色谱量程气 |  | 1瓶 |  | 含减压阀 |
| 6 | 载气（N2） |  | 2瓶 |  | 含自动切换双级减压阀 |
| 7 | 可燃气体报警仪 |  | 1个 |  |  |
| 8 | 有毒气体报警仪 |  | 1个 |  |  |
| 9 | 防爆空调 |  | 1台 |  |  |
| 10 | 声光报警及控制 |  | 1套 |  |  |

7.3备品备件清单：空白部分投标方填写，单独报价，含在总价中。

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一年备品备件 |  |  |  | 根据实际需要 |

# 8技术资料

8.1 投标方所提供的技术资料应能满足招标方对设备的安装、调试、运行维护、检修的总要求。如所供资料不能达到要求时，投标方应免费给予补充。

8.2投标方资料的提交应及时，应满足图纸设计、工程进度要求。在技术协议签订后一周内向招标方和合作的设计院提供设计所需资料（图纸资料2份，电子版1份），由招标方设计院确认。应至少包括分析仪外形尺寸图、分析小屋布置图、分析小屋制造详图、分析小屋底座详图、分析取样探头详图、样品预处理流程图、公用工程流程接口图、电气接口图、气源接口图等。

8.3投标方设备发货时，随机提供终版资料（图纸资料8套，电子版1套）应至少包括：

8.3.1满足小屋安装需要的外形尺寸图

8.3.2小屋所有设备的运行使用手册（包括分析仪系统概述、分析仪厂家数据表、电气系统图、公用工程流程图、接线图、安保系统逻辑图）

8.3.3产品说明书

8.3.4发货清单

8.3.5产品质量证明书

8.3.6进口设备的海关报关通关证明

8.3.7出厂检验报告（合格证书）

8.3.8 发货前提供货物装箱信息单、货物装船信息单和货轮名称及发货时间等信息。

# 9质量保证

9.1投标方保证提供的货物是全新的、未使用过的，采用最新设计和最佳材料制造的设备，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。

9.2 投标方所供设备应严格按照质量标准进行生产和检验，投标方应有质量保证程序，有完整的材料实验报告和质量检验合格证，提供原产地证明及产品报关单。

9.3投标方应对由于制造工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷和故障负责。在分析仪表安装、调试过程中，投标方应及时派技术人员到现场免费进行指导，并免费负责解决设备调试过程中出现的制造质量问题，直到分析仪表系统无缺陷投运。

9.4 质保期：分析仪调试合格投入稳定运行后12个月或货到现场后24个月（两者以先到者为准）。在质保期内因质量问题出现故障，投标方应无偿保修或更换，按照质保要求维修或更换的产品质保期将重新计算，一直到维修或更换后的产品质保期结束。

# 10.验收及技术服务

10.1仪表制造商应根据所分析仪出厂要做的实验项目，在检验前15天书面告知招标方，并出具邀请函邀请招标方参加工厂测试，并在交货时随设备提供分析仪表出厂的检验报告。

10.2系统集成商集成完后，应重新进行分析仪和气路的吹扫、性能测试，并邀请招标方参加。

10.3分析仪表运抵现场后，投标方须派代表对包装箱体外观及箱内货物数量进行检查，及时发现并协调解决因运输过程中造成的破损或缺失。

10.4投标方在招标方现场安装、调试、试车期间，安排两名工程师进行技术服务；并负责解决设计及制造质量等问题，直到达到设备性能考核要求。若完整性无问题，指导招标方进行现场测验和验收。

10.5 仪表安装前投标方应向招标方进行技术交底，并免费提供操作及维修人员的培训。内容包括：仪表的操作、安装、维护、维修等，时间由双方磋商安排。

10.6投标方提供在24小时内的快速维修维护服务，并能提供随时的技术支持。在投标方所供设备出现问题时，自接到招标方通知起24小时内到达招标方现场提供服务，帮助解决问题。

10.7设备质保期内，如发生质量问题 ，投标方保证在24小时内到现场处理问题。对由于投标方原因造成的质量问题，投标方负责修理和更换，由于招标方原因造成的设备零件损坏，投标方将会积极协助修理和更换。质保期后，设备在使用中发生问题，投标方在收到传真后24小时内给出答复，对重大问题及时派出人员到现场处理。

10.8投标方对其产品实行终身技术服务，并长期保证备品备件的优惠供应。

10.9在分析仪表安装和使用过程中，如果需要投标方技术人员的支持，投标方应在24小时内做出积极响应。

# 11.包装、运输、交货

11.1 设备须在检验和试验合格后使设备内部干燥、清洁，并且所有的开口都应封闭后方可进行包装、发货。

11.2 设备的包装应符合安全、经济、不受损的要求。投标方应对不合适的包装所引起的零部件生锈、损坏和丢失承担全部责任。

11.3 所有零部件及附件的包装，应保证在运输和储存过程中不发生变形和损坏。所有包装箱应有详细的标记和装箱清单。备品备件应单独装箱发货。

11.4 设备的包装和运输及其它要求应符合标准要求。

11.5交货：技术协议签订生效后45天内货到现场，陕西未来能源化工有限公司施工现场地面交货。

# 12仪表数据表（见附件）