兖矿榆林精细化工有限公司
兖矿榆林100万吨/年煤间接液化示范项目催化剂制备

自动电位滴定仪

技术规格书

编制：

审核：

审批：

批准：

兖矿榆林精细化工有限公司

二〇一八年八月

目  录

1 总则	1

2 工程所在地的气象条件	1

3 采用的主要标准与规范	2

4 技术要求	3

5 供货范围	5

6 投标方工作范围	6

7 资料及技术文件	7

8 检验和验货	7

9 包装和运输	8

10 设备交付	8

# 1 总则

1.1 本技术规格书适用于兖矿榆林精细化工有限公司兖矿榆林100万吨/年煤间接液化示范项目催化剂制备自动电位滴定仪的招标。

1.2 本技术规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出明确规定，也未充分引述国家标准、行业标准和法律法规，投标方必须按照国际标准制造并提供满足本技术规格书和有关标准要求的完整的、高质量的产品及其服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，投标方提供的产品必须满足其要求。

1.3 投标方应保证提供符合或高于本技术规格书要求的优质产品，在化工行业应有类似规模的10套以上成功案例，能证明其产品技术成熟、安全可靠。

1.4 投标方对仪器和所配套设施负有全责，并提供完善的售后服务保证。

1.5 在合同执行中，如果技术文件存在矛盾时，投标方应按以下顺序执行：

1)技术协议

2)技术规格书

3)附加的技术文件

1.6 本技术规格书中关于仪器的技术参数和配置是招标方的基本要求，并不免除投标方应对仪器设计所负的责任，投标方应根据仪器配置的安全技术要求进行合理设计、报价、供货，对仪器的安全、稳定、低耗、长周期负全部责任。

1.7 本技术规格书中《4技术要求》部分中的加“*”条款内容，投标方所供设备必须满足该部分内容的使用要求。

1.8 本规格书招标方所有限定品牌，投标方必须完全响应。对进口设备应有原产地证明材料和海关报关单，如在使用过程中发现有虚假行为，投标方必须免费进行更换，并承担相应的损失和后果。

1.9 投标方采用的第三方专利技术由投标方自行解决，采用第三方专利技术引起的任何纠纷均由投标方自行解决，招标方不负任何责任。

1.10 本规格书未尽事宜，由供、需双方另行协商确定。

# 2 工程所在地的气象条件

2.1 海拔                    1240～1290米

2.2 年平均大气压            897.2hPa

极端最高气压            920.4hPa

极端最低气压            875.7hPa

2.3 年平均温度              8.8℃

极端最高温度            38.6℃

极端最低温度            -29℃

2.4 年平均相对湿度          55%

最热月平均相对湿度      65%

# 3 采用的主要标准与规范

本仪器必须符合产品质量技术指标的相关标准：

GB/T 23840-2009   无机化工产品电位滴定法通则

GB/T 10737-2007   工作基准试剂 含量测定通则 称量电位滴定法

GB/T 9725-2007    化学试剂 电位滴定法通则

GB/T 6730.66-2009 铁矿石 全铁含量的测定 自动电位滴定法

HG 20509-2000     仪表供电设计规定

GB12519-90        分析设备通用技术条件

NFPA NO.70        美国国家电气规程

MSS-SP-25         铭牌和印记

上述标准、规范中未涉及，但包括在本仪器中的设计、设备、配件、材料、安装、调试、验收等部分也必须符合现行的相关国家标准、国际标准、行业标准及相关规范、规定。

若文件要求之间出现冲突，优先遵守顺序为：中国国家标准及规范现行版本--中国国家行业标准--国际通用标准及规范（如IEC等）--本技术协议及其它文件。

# 4 技术要求

4.1 仪器为进口产品，品牌推荐梅特勒和瑞士万通，型号推荐：瑞士万通905、瑞士万通916、梅特勒T5、梅特勒G2OS。

4.2 仪器设有预滴定、预设终点滴定、空白滴定等功能，具有滴定终点自动判定、滴定终点人工设定模式、手工滴定模式、离子浓度直接测量模式；加液、移液、液体处理等工作模式。可实现动态进给和定量进给方式滴定。

4.3 测量精度要求，：

1） pH测量

测量范围：0--14.000pH；分辨率：0.001pH；误差范围：±0.003pH

2）电势测量

测量范围：0—±1200.0mV；分辨率：0.1mV ；误差范围：±0.2mV

3）温度测量

测量范围：-150℃—+250.0℃；分辨率：0.1℃；误差范围：±0.2℃

4） 极化电势测量

测量范围：0—±2000.0mV ；分辨率：0.1mV；误差范围：±0.2mV

5） 极化电流测量

测量范围：0—±125.0uA；分辨率：0.01uA ；误差范围：最后字节变化

4.4 滴定系统：

1） 采用抗强腐蚀的材料，可进行非水滴定；

2） 滴定管无死体积，内置排空、清洗程序；

3） 维护、清洗、更换滴定剂、滴定管方便、快捷、安全；

4） 滴定管四通路设计，有独立的空气排放口；

5） 滴定管加液精度，优于 DIN EN ISO 8655-3关于活塞式滴定管的相关要求。20ml滴定管最大加液误差为0.15%，50ml滴定管最大加液误差为0.1%；

6） 滴定管加液分辨率：1/20000 ；

7） 滴定管重现性：±0.2%；

8） 管体积绝对误差：滴定终点重复性偏差极限0.1%；

9） 滴定管具备2ml、5ml、10ml、20ml、50ml五种规格可选。

4.5 信号测量单元

1） 数字智能电极，内置记忆芯片，可以记录电极类型、编号、序列号、起始校正数据、当前校正数据、队列数据和名称，完全实现了电极使用的可溯源性，更加全面符合FDA的要求，可大大减少电极使用错误、混淆或编辑错误；

2） 电极连接线缆内置A/D转换器，将模拟信号转换成二进制代码，信号传输实现数字化。

4.6 工作站：

1） 中文触摸屏，一键式滴定操作，终点时报警提示，结果显示单位可多选；

2） 多级用户权限管理/登录密码保护/数据和参数修改可内部溯源；

3） 图示分析方法编辑器，通过方法模块，轻松快捷建立方法（测试组）；

4） 简单灵活的报告编辑器，自由定义报告模板，并能够自动生成PDF报告；

5） 支持“If Then”条件的逻辑判断功能。

4.7* 所供设备必须满足下表所列的检测项目及检测范围。

| 序号 | 分析项目 | 检测范围及单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | HNO3 | （20-30）% |
| 2 |  | （45-55）% 或（610-640）g/L |
| 3 |  | ＞98 % |
| 4 |  | （40-50）g/L |
| 5 |  | （10-15）g/L |
| 6 | Na2CO3 | ＞99 % |
| 7 |  | （9-12）% |
| 8 | Fe3+ | （120-140）g/L |
| 9 |  | （35-45） g/L |
| 10 |  | （6-9）% |
| 11 |  | （50-60）% |
| 12 | Cu2+ | （6-8）g/L |
| 13 |  | （1.5-2.5）g/L |
| 14 |  | （2.5-3.5）% |
| 15 | EDTA标液标定 | 标定浓度1.0mol/L |

# 5 供货范围

5.1供货范围，包括但不限于以下内容：

投标方应提供正常运行条件下，该仪器所需的一切配置。

| 序号 | 名 称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动电位滴定仪（酸检测） | 1台 | 含/配 彩色触摸屏工作站 双驱动滴定系统，可实现不同浓度标液的酸滴定。 |
|  | 搅拌滴定台 | 1个 |  |
|  | 无死体积驱动器 | 2个 |  |
|  | 无死体积滴定管 | 2套 | 20ml滴定管 |
|  | 螺旋搅拌桨 | 1个 |  |
|  | 螺旋搅拌器 | 1个 |  |
|  | 防扩散器 | 1个 |  |
|  | 电极电缆 | 1个 |  |
|  | pH 复合玻璃电极 | 2套 | 酸碱滴定 |
| 2 | 自动电位滴定仪（碱检测） | 1台 | 含/配 彩色触摸屏工作站 |
|  | 搅拌滴定台 | 1个 |  |
|  | 无死体积驱动器 | 1个 |  |
|  | 无死体积滴定管 | 1套 | 20ml滴定管 |
|  | 螺旋搅拌桨 | 1个 |  |
|  | 螺旋搅拌器 | 1个 |  |
|  | 防扩散器 | 1个 |  |
|  | 电极电缆 | 1个 |  |
|  | pH 复合玻璃电极 | 2套 | 酸碱滴定 |
| 3 | 自动电位滴定仪（铁离子检测） | 1台 | 含/配 彩色触摸屏工作站 |
|  | 搅拌滴定台 | 1个 |  |
|  | 无死体积驱动器 | 1个 |  |
|  | 无死体积滴定管 | 1套 | 20ml滴定管 |
|  | 螺旋搅拌桨 | 1个 |  |
|  | 螺旋搅拌器 | 1个 |  |
|  | 防扩散器 | 1个 |  |
|  | 电极电缆 | 1个 |  |
|  | 光度电极 | 1套 |  |
| 4 | 自动电位滴定仪（铜离子检测） | 1台 | 含/配 彩色触摸屏工作站 可接两套驱动加液装置 |
|  | 搅拌滴定台 | 1个 |  |
|  | 无死体积驱动器 | 2个 |  |
|  | 无死体积滴定管 | 2套 | 20ml滴定管 |
|  | 螺旋搅拌桨 | 1个 |  |
|  | 螺旋搅拌器 | 1个 |  |
|  | 防扩散器 | 1个 |  |
|  | 电极电缆 | 1个 |  |
|  | 铂电极 | 1套 | 氧化还原滴定 |
| 5 | 自动电位滴定仪（EDTA标液标定） | 1台 | 含/配 彩色触摸屏工作站 |
|  | 搅拌滴定台 | 1个 |  |
|  | 无死体积驱动器 | 1个 |  |
|  | 无死体积滴定管 | 1套 | 20ml滴定管 |
|  | 螺旋搅拌桨 | 1个 |  |
|  | 螺旋搅拌器 | 1个 |  |
|  | 防扩散器 | 1个 |  |
|  | 电极电缆 | 1个 |  |
|  | 复合钙离子选择电极 | 1套 | 络合滴定 |

5.2 备品、备件

投标方应提供正常运行2年所需的备品备件。

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1L试剂瓶 | 个 | 8 |
| 2 | 螺旋搅拌桨 | 个 | 5 |
| 3 | 指示电极电缆 | 个 | 5 |
| 4 | 无死体积滴定管 20ml | 套 | 5 |
| 5 | 无死体积滴定管 50ml | 套 | 2 |
| 6 |  |  |  |

注：备品备件的价格包含在仪器总价中。

# 6 投标方工作范围

1）投标方供货范围为仪器本身及两年正常运行所需的备品备件。

2）投标方应根据招标方提供的技术要求对仪器进行具体配置，并负责免费现场安装、调试，直至仪器正常运行使用。

3）投标方应保证在合同仪器寿命期内分析数据准确、稳定，仪器运行良好。在规定的质量保证期内，投标方应对由于制造工艺或材料的原因而引起的故障和造成的后果负责，对仪器故障处理、使用能提供一切无偿服务。出现上述情况时，投标方应在收到招标方通知后两天内免费负责修理或更换有缺陷的零部件，对造成的损失按合同规定进行赔偿。

4）投标方所有零部件及附件的包装，应保证在运输和储存过程中不发生变形和损坏，所有包装箱应有详细的标记和装箱清单，对分析仪器所需的附件应列出详细的配置表。

5）投标方所提供的合同仪器的质量保证期至少为仪器运行后12个月，仪器应能达到令人满意的性能。

6）合同仪器在质量保证期满前，投标方承担因制造缺陷而造成的仪器不能正常操作或操作条件恶化的责任，如因投标方原因造成的质量问题，投标方应免费修复、更换，并承担因此而发生的一切费用，修复、更换后的零部件质保期为12个月。

7）投标方应对招标方人员免费提供技术培训及操作指导，培训时间不少于40学时，确保操作人员达到懂原理、会维护、熟练进行生产分析操作、对仪器故障能准确判断并进行正确处理的要求。

8）投标方应做好仪器的售后服务，仪器主机应保证正常使用10年。在质量保证期内接到要求售后服务的通知后，应在8小时内作出回应，如有必要，派出人员在48小时内赶到现场，紧急情况下24小时内到达现场；质量保证期满后，投标方对所供仪器无偿提供终身售后服务，包括技术服务、技术咨询、产品的技术维修。

9）备件服务：对所供产品长期、优惠、按时提供备品备件，并对备品备件实行“三包”。

# 7 资料及技术文件

在投标时投标方应提供自动电位滴定仪完整的技术资料，至少包括但不限于以下内容：

1）用户手册；

2）试验、检验评定报告；

3）产品的质量合格证；

4）备品备件清单；

5）装箱清单。

# 8 检验和验货

8.1 检验和测试按照国家标准和有关行业标准、规范的要求进行, 所有检验和测试的结果应记录并提交招标方认可。

8.2 现场验货：货物到达现场后，招投标双方共同现场开箱验货；投标方如不能参加验货，招标方可自行验货，出现问题由投标方负责。

8.3 最终验货：仪器使用后12个月内不发生质量故障，视为最终验收合格。如运行中发生故障，投标方应在接到招标方通知后48小时之内到达工厂，投标方免费修理或更换，维修或更换后仪器的保质期重新计算，为维修好正常使用后12个月。非仪器本身故障所致仪器损坏，投标方应协助招标方修理或更换，由此产生的相关费用，由招标方承担。

# 9 包装和运输

9.1 产品出厂时的包装，采用符合的包装标准进行包装。满足防水、防风沙、防雨雪、防冻、禁灰尘包装，仪器及其附件做干燥处理和运输前准备，所有设备的开口都做了相应的保护，避免被损坏或在运输中有其它物料或颗粒料的进入；装箱单等随机文件放置在防水密封袋中。

9.2 投标方保证在交货时货物完好无损，以快捷方便的方式将货物交到指定地点。

# 10 设备交付

10.1 交货期：合同签订后2个月。

10.2 交货地点：陕西省榆林市榆阳区榆横工业园区北区兖矿榆林精细化工有限公司催化剂制备现场。

10.3 交货方式：地面交货。