陕西未来能源化工有限公司

金鸡滩煤矿电气试验设备技术规格书

编    制：

审    核：

机 电 科：

分管副总：

分管矿长：

矿    长：

陕西未来能源化工有限公司

2019年3月

## 1总则

1.1 本技术规格书的使用范围仅限于陕西未来能源化工有限公司金鸡滩电气试验设备。

1.2 本技术规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。供方应提供符合本技术规格书和有关标准的优质产品。

1.3 供方应仔细阅读本技术规格书中制定的全部条款，可提供比本技术规范书中规定性能更好的设备和材料，以便用户选择。正常生产所必需的零部件无论在技术规格书中是否加以说明，均应全部提供。

1.4 在本技术规格书确定之后，业主有权提出因标准或规程规范发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由供需双方共同商定。

1.5 本技术规格书所使用的标准如与供方所执行的标准不一致时，取较高标准执行。

## 2使用环境条件

2.1 环境温度：

年平均温度：          8.8℃

最热月平均温度：      24℃

最冷月平均温度：      -9.3℃

设计温度：            30℃

2.2 安装现场地震烈度：6度

2.3 户内环境湿度(相对湿度)

最大相对湿度：<65%

平均相对湿度：55%

2.4 海拔高度：1290m

2.5 防污等级：Ⅲ级

## 3 规范标准质量保证技术资料

3.1 设备制造应遵守的规范和标准：

以上标准如有更新，依照最新版执行，其他电气部分按国家现行的有关标准和规范执行。

3.2 供方应提供下列设备质量证明书

(1)产品资质（包括产品生产许可证、产品鉴定证书等）

(2)产品合格证。

(3)制造验收记录、产品鉴定文件和技术资料。

(4)提供安装接线图，供方对内部接线的正确性和设备功能应负完全责任。

(5)提供设备的安装图，包括外形尺寸、重量、全部额定数据等。

(6)提供设备使用说明书(包括安装调试、贮藏、运行维护等适意事项和方法，对安装、土建要求必须明确提出)。

(7)配套设备必须符合各自的产品技术标准，并有合格证明书及试验报告。

## 4技术规格要求

4.1  智能耐压试验装置

技术参数

1.输出额定电压：≤35kv

2.输出频率：0.1Hz、0.05Hz、0.02Hz

3．带载能力：0. 1Hz最大1.1uF 0.05Hz 最大2.2uF 0.02Hz最大5.5uF

4．测量精度：3%

5．电压正，负峰值误差：≤3%

6．电压波形失真度：≤5%

7．使用条件：户内、户外；温度：-10℃～+40℃；湿度：≤85%RH

8．电源保险管：30A

9．电源：频率50Hz，电压220V±5%。若使用便携式发电机供电，发电机要求：频率50Hz，电压220V±50%，功率应大于3KW，并且在发电机的输出端并联一只功率不小于800W的阻性负载（如电炉），以便稳定发电机的运转速度。否则仪器将不能正常工作。

4.2 数字高压无线核相仪

准确度：自校误差≤20，现场测试：同相误差≤80，不同相误差≤130

采样速率3次/秒

主机电源为9V±2V

X和Y采集器电源电压：12V±3V

主机工作电流≤7mA

X和Y采集器工作电流≤5mA

主机和X、Y采集器的在无干扰情况下视距传输距离为X≥150m Y≥150m

工作环境：-35℃～+50℃  湿度：≤95%RH

储存环境：-40℃～+55℃  湿度：≤95%RH

本产品所测电压交流等级为0.38KV----500KV

## 5设备安装、验收、培训、质量保证、文件提供等伴随服务要求

5.1  安装与调试：

卖方负责安装指导、调试直至交验，并有安装调试验收记录；

5.2  设备验收：

5.2.1验收标准按国家相应标准执行；

5.2.2 验收程序：在买方工厂安装调试完毕，并在试车稳定运行48小时后方可进行正式验收。在正式验收前，卖方须向买方提供一份用于正式验收的验收大纲，经买方签字认可后，双方将共同按此大纲进行正式验收。根据验收大纲的要求，经双方现场测试合格后，双方代表签署最终验收报告；

5.3  技术培训：卖方负责为买方提供设备安全使用、操作维护专业技术培训。

5.4  质量保证及售后服务：

5.4.1 设备质保期为验收合格后投运一年，服务应及时有效，在接到用户故障信息后，要6小时内快速响应，48小时内维修人员到达现场，做到故障不排除，维修人员不撤离现场；

5.4.2 设备质保期过后，要求卖方能终身提供广泛优惠的技术支持和备件供应；

5.4.3  质保期内，所有设备零部件（含外购件）出现质量问题均由卖方免费负责修理、更换及故障排除。

5.5  技术文件：

设备随机技术资料应包括但不限于以下内容：

5.5.1 设备使用说明书（包括设备操作、维修手册）；

5.5.2 设备安装说明书、用电总功率；

5.5.3 设备总图和主要零部件装配图、易损件明细及图纸、样本；

5.5.4 设备电气原理及布线图；

5.5.5 设备主要配置、外购件（包括设备可选配、增项的内容）制造厂家名称、地址及定货号，对于重要零部件还应提供相应的规格型号、精度等级等技术参数，复杂的外购件还应提供产品样本、使用（操作维修）说明书；

5.5.6 设备出厂检验书、合格证明书、整机出厂装箱单；

5.5.7 上述技术文件、资料随机提供两套。

## 6备品及专用工具

6.1 制造厂应提供一年试用期内的备品备件及工具并列出明细。

6.2 备品备件单独装箱。

## 7其它

7.1 本技术条款作为合同文件附属文件，在合同文件签署后自动生效。

7.2 凡重要制造生产程序，均须有买方人员在现场监造，方可进行。

7.3交货期（货到及交付使用日期）：合同生效后2个月内货到安装现场，1个月内安装验收完成交付使用。

7.4未尽事宜，双方协商解决。

7.5附表：《设备清册》

| 序列 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能耐压试验装置 | ≤35kv | 套 | 1 |  |
| 2 | 数字高压无线核相仪 | 0.38kv-500kv | 套 | 1 |  |